## 仕様書例（高分解能LC MS）
仕様書例（高分解能LC/MS）
高分解能LC/MSを用いた難揮発性有機化合物の分析仕様書例
（試料調製の部）
試薬等 | サロゲート（CAFFEINE (TRIMETHYL-13C3)、 Cambridge Isotope Laboratories、相当品）
溶媒（残留農薬・PCB試験用アセトン濃縮300、富士フィルム和光、相当品）
ろ紙（GA-100、ADVANTEC、相当品）
固相抽出カートリッジ（OASIS HLB、製品#86000132、日本ウォーターズ、相当品）
メンブレンフィルター（TORAST Disc NYLON、製品#GLCTD-NY2522、島津GLC、相当品）
手順 | 高分解能LC/MS用試料調製フローチャートのとおり（GC/MS用の濃縮試料と同一でよい）
（分析の部）
使用機器 | LC/MSであり、10,000以上の質量分解能を有し、分子量関連イオンを保存してイオン化が可能なこと。また、質量誤差5 ppm以内での網羅分析が可能なこと。
解析条件 | 検出された物質の分子式を、モノアイソトピック質量、同位体パターン、付加体イオンの解析に基づき、推定すること。解析結果は、推定された分子式とともにカラム保持時間を併記し、異性体が検出された場合に異性体の物質数を判断できるように記述すること。また、検出された物質のピーク面積を求めること。
イオン化法 | エレクトロスプレーイオン化（ESI)、正イオン化モードおよび負イオン化モード
分離条件 | 分離カラム=C18(ODS)カラム、2.1*50 mm、dp=2 um
移動相A=0.05 w/w%ギ酸を含む水、移動相B=0.05 w/w%ギ酸を含むメタノール
グラジエントプログラム＝（%B=10 (0-1 min), 100 (25-30 min)）, 流量=0.4 mL/min
注入量=0.5 uL
分析条件 | フルスキャン（プリカーサーイオン分析）
データフォーマット | csv形式。スプレッドシートのA1から列方向に検出された物質の分子式、B1から列方向にピークエリア [count]とし、C1から列方向にカラム保持時間（retention time , RT [min]）、A～C列は、行方向で紐付けられた同一物質の情報とする